## Slide 1
'26.10.13
미라콤 정병주
GDS, KLARF, E-Test 연관 분석 방법
Defect E-Test 분석 시스템 POC

## Slide 2: 세 데이터는 Wafer, Die, Chain 기준으로 연결됨
GDS는 Chain이 지나가는 위치, KLARF는 Defect 위치, E-Test는 끊긴 Chain을 알려줌
세 가지를 같은 Wafer, 같은 Die, 같은 Chain으로 맞춰 겹쳐 봄
I. 데이터 연결 구조
GDS (칩 도면)
알려주는 것
칩 안에서 Chain(데이지 체인 배선)이 지나가는 위치
준비
Input, Output 단자를 지정해 Chain 영역 등록 (디바이스별 1회)
기준면
원본은 FS, 분석에서는 BS로 뒤집어 사용
KLARF (AOI 결과)
알려주는 것
Defect가 있는 Die, Die 안 위치, 분류, 이미지
준비
AOI Step별 파일을 엔지니어가 업로드
기준면
SiN, RDL, C4 Bump, G2DB는 BS TBDB, uPAD는 FS
E-Test (전기 측정)
알려주는 것
Die별, Chain별 저항(RES)과 누설(LKG) 값
판정
RES 715 Ω 초과, LKG 절대값 50 uA 초과 또는 '-'이면 Fail
측정 단계
TSVET → COWET → FT, BS 기준
연결 기준
Wafer
KLARF ↔ E-Test
KLARF Wafer ID와 E-Test 파일명의 Lot-Wafer 번호 (예: U9-HS2633-01)
Die
KLARF ↔ E-Test
두 파일의 Die 좌표 체계가 다름 → 연구소 Die 대응표(76 Die)로 같은 Die를 찾음
Chain
E-Test ↔ GDS
E-Test Parameter 안의 Chain 이름과 GDS 라벨로 등록한 Chain을 1:1로 연결
위치
KLARF ↔ GDS
Defect의 Die 안 좌표를 칩 도면 좌표로 옮겨 Chain 영역과 겹침 확인 (허용오차 적용)

## Slide 3: Fail Chain에서 시작해 Defect 후보까지 좁혀 감
E-Test로 끊긴 Chain을 찾고, 같은 Die의 Defect가 그 Chain 위에 있는지 도면에 겹쳐 확인
연관 여부 판단은 엔지니어가 하고, 시스템은 위치와 개수를 보여줌
II. 분석 흐름
01
Fail Chain 찾기
• E-Test 파일 업로드
• Spec으로 Fail Die, Fail Chain 표시
• 예: 27번 Die Fail (10/6 회의 사례)
02
같은 Die의 Defect 확인
• 같은 Wafer, 같은 Die의 KLARF Defect 조회
• Wafer Map에서 Chain 영역 Defect가 많은 Die는 색으로 구분
03
도면에 겹쳐 보기
• Defect 위치를 칩 도면(BS)에 올림
• Fail Chain 영역 안에 있는지 허용오차를 두고 확인
04
엔지니어 판단
• Defect 이미지와 분류 (Short, Open 등) 확인
• 연관 있음, 없음 판단
04 판단 결과에 따른 후속 조치
Chain 영역 안에 Defect 있음
• 해당 Defect를 Fail 원인 후보로 봄
• 이미지 리뷰로 Short, Open 여부 확인
• 같은 위치에 반복되는 Defect는 Wafer 합산 보기로 확인
Chain 영역 안에 Defect 없음
• AOI 미검출 또는 다른 원인 가능
• 파괴 분석 대상 목록으로 분리
• Chain 영역 밖 Defect는 별도 목록으로 확인
※ LKG는 두 Chain 사이 누설 측정값이라 Fail이면 두 Chain 영역을 모두 확인함

## Slide 4: 결과 신뢰도는 좌표와 이름 기준을 맞추는 데 달림
아래 4가지가 맞아야 엉뚱한 Die, Chain으로 연결되지 않음
기준면은 확정, 나머지는 연구소 자료 확인 후 반영
III. 확인 기준
기준
맞추는 방법
현재 상태
기준면 (BS/FS)
POC는 BS 기준 분석할 때 Step별로 엔지니어가 BS, FS를 선택
확정 ('26.10.13)
Die 위치
E-Test, KLARF, Wafer Map 좌표가 서로 다름 → 연구소 Die 대응표(76 Die)로 같은 Die를 찾음
대응표 수령, 반영 중
Die 안 좌표
KLARF Pitch(23,832 x 30,060 µm) 기준 도면과 100% 일치하지 않아 허용오차로 보정
허용오차 기본값 협의 필요
Chain 이름
E-Test Chain 이름(예: TSVDC_TR_FH)과 GDS 라벨(예: TSVDC_TOP1_P_FH)을 1:1 대응
연구소 대응 기준 확인 대기
Wafer 매칭
KLARF Wafer ID와 E-Test 파일명 Lot-Wafer 번호를 같은 Wafer로 연결
매칭 규칙 확인 대기